Arbeitsanweisung

Aufbereitung von Medizinprodukten semikritisch B/
Übertragungsinstrumente

Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung.

Übertragungsinstrumente für allgemeine, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung

| Prozessablauf | Anweisung | Wer? |
| --- | --- | --- |
| Vorreinigung | bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung gemäß AA Manuelle Vorreinigung |  |
| Alternative 1: Wischverfahren für Außenreinigung und -desinfektion Sprühverfahren zur Reinigung und Desinfektion der Innenflächen mit Hilfe spez. Adapter anschließend Pflege (Ölung) der Innenteile | kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen die Außenreinigung (Wischdesinfektion) erfolgt mit einem geeigneten VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel Innenreinigung und -desinfektion im Sprühverfahren mit Adaptern erfolgt nach Herstellerangaben (diese Angaben detailliert einarbeiten) Mittel: _________________________________________________ _________________________________________________ Pflege erfolgt mittels Einsatz entsprechender Pflegegeräte oder manuell unter Rotation der beweglichen Innenteile Sofern die Schlussdesinfektion mit einem Desinfektionsmittel erfolgt, das bakterizid (einschließlich Mykobakterien), fungizid und viruzid ist, ist eine abschließende Dampfdesinfektion im Sterilisator nicht erforderlich. Beim Einsatz eines begrenzt viruziden Desinfektionsmittels, ist eine abschließende Dampfdesinfektion im Sterilisator erforderlich. Dampfsterilisator Typ: _____________________________________________________ Programm: _____________________________________________________ | Beschäftigte, die mit der Aufbereitung von MP betraut sind |

| Prozessablauf | Anweisung | Wer? |
| --- | --- | --- |
| Alternative 2: Wischverfahren für Außenreinigung und -desinfektion Verfahren zur Reinigung der Innenflächen mit Hilfe spez. Geräte und Pflege (Ölung) der Innenteile abschließende Dampfdesinfektion im Sterilisator (Sterilisator mit Prozessvalidierung) | kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen die Außenreinigung (Wischdesinfektion) erfolgt mit einem geeigneten VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel Innenreinigung erfolgt nach Herstellerangaben Gerät: _________________________________________________ _________________________________________________ die abschließende Desinfektion erfolgt im Dampfsterilisator Dampfsterilisator Typ: _____________________________________________________ Programm: _____________________________________________________ | Beschäftigte, die mit der Aufbereitung von MP betraut sind |
| Alternative 3: Reinigung, Pflege, thermische Behandlung (Desinfektion) in einem Kombinationsgerät1 (Gerät mit Prozessvalidierung) 1Bei diesem Verfahren werden ÜI semikritisch B in einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und dampfdesinfiziert. Nach korrektem Prozessablauf erfolgt die Freigabe zur erneuten Anwendung. | kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen Gerät/Programm: _________________________________________________ _________________________________________________ (Arbeitsanweisung individualisieren) |  |

| Prozessablauf | Anweisung | Wer? |
| --- | --- | --- |
| Alternative 4: thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG mit Prozessvalidierung) | kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich bei Arbeitsbeginn RDG kontrollieren: Füllstand, Anzeige, Mechanik (Dreharme), Düsen, Sauberkeit nur Instrumente, die nach Herstellerangaben thermostabil (93° Celsius) und korrosionsbeständig sind, maschinell aufbereiten evtl. Zerlegen der Instrumente Übertragungsinstrumente an die dafür vorgesehenen Anschlüsse anschließen keine Überladung, Beladungsmuster des Herstellers beachten geeignetes Reinigungsmittel (Herstellervorgabe) wählen und gemäß Gebrauchsanweisung einfüllen geeignetes Programm (i.d.R. Vario-Programm) starten Programm: ________________________________________ nach Programmende die Gerätetür öffnen, damit die Restfeuchte entweichen kann, ggf. manuell nachtrocknen auf Fehlermeldung des RDG achten, Fehler in Negativliste erfassen, Wiederholung des Prozesses | Beschäftigte, die mit der Aufbereitung von MP betraut sind |
| Kontrolle und Pflege | Sichtprüfung auf Sauberkeit, ggf. mit Lupe Restverschmutzung in Negativliste erfassen, Nachreinigung, erneute Desinfektion Kontrolle auf Funktionsfähigkeit gemäß AA Prüfung und Pflege von Instrumenten Herstellerangaben bei der Pflege der Instrumente beachten |  |
| Freigabe Dokumentation | Freigabe der Medizinprodukte darf nur erteilt werden, wenn keine Abweichung vom korrekten Prozessablauf festgestellt worden ist. Bei aufgetretenen Fehlern sind die Medizinprodukte nach Fehlerbehebung einem erneuten Prozessablauf zu unterziehen. Nicht ordnungsgemäße Abläufe werden in der Negativliste erfasst. Aufzeichnung der korrekt erfolgten Aufbereitung erfolgt arbeitstäglich auf der Tagesabschlussdokumentation. | Beschäftigte mit Freigabe- berechtigung |
| Lagerung | gemäß AA Lagerung von aufbereiteten Medizinprodukten | Beschäftigte, die mit der Aufbereitung von MP betraut sind |

Diese Arbeitsanweisung ist ab ______________________ für alle Mitarbeiter verpflichtend.

_________________________________________________

Unterschrift des Praxisinhabers